超临界CO2湍流可视化试验系统

研制技术要求

1 研制目的

研制超临界CO2湍流传热流场可视化试验系统，为发展先进测试技术，开展高雷诺数湍流传热机理、湍流生成与耗散、湍流传输、湍流结构等基础理论研究提供试验支撑。

2 超临界CO2湍流可视化试验系统的研制要求

2.1研制内容

超临界工况流场可视化技术；

流场可视化试验系统整体方案设计；

流场可视化测试系统施工图设计；

流场可视化测试系统施工建设；

配合西交大完成流场可视化测试系统调试。

2.2试验系统功能要求

配备超临界CO2流场的可视化测量段；

采用电加热器加热系统管段；

温度自动控制（±1℃）及保温措施；

流量自动控制；

采用柱塞泵将CO2升高至超临界压力。

2.3 参数要求

| 序号 | 设备 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学平台 | 长×宽×高=1000mm×1500mm×800mm，台面厚度200mm |
| 2 | 可视化段 | 设计压力不低于10MPa，开设两个视窗，视窗直径不小于20mm. |
| 3 | 电加热器 | 功率不低于20kW，单根加热段长度不超过200mm |
| 4 | 质量流量计 | 测量压力不低于10MPa，温度范围-20~120℃，流量不低于4.5kg/min |
| 5 | 压力变送器 | 绝压0-10MPa，4-20mA输出，输出基于HART协议的数字信号 |
| 6 | 温度变送器 | 测量温度不低于100℃，精度等级±0.5%FS，二线制传送 |
| 7 | 泵 | 压力不低于10MPa |
| 8 | 管路 | 内径15mm，承压不低于10MPa |

2 质量要求

（1）设计符合国家相关验收规范，质量合格。

（2）投标方所提供的产品，在交货时都应附有质量检验合格证明；

（3）投标方应提供制造商执行的货物制造、检验和验收标准；

（4）投标方提供1年期的质保，并提供1年期的清洁服务与技术支持；

3 研制周期

合同签订后120天内完成制造，满足交付要求。

4 验收标准

设备中使用的设备和材料符合设计文件和质量控制要求，符合国家标准或相应的技术条件。选用合格器材生产厂家提供的设备和材料。

满足GJB900A-2012《系统安全性通用大纲》及相关标准的要求，在性能相同的情况下，选用安全系数更高的电气元器件。

设备完成制造后，需要进行如下无损检测及出厂测试：设备耐压试验，依据GB150进行；外观焊缝的缺陷检测，压力容器上的焊缝连接采用电子束焊或氩弧焊焊接方式进行，焊缝需要通过着色检测，焊缝处无明显气泡、裂纹等缺陷。检测依据NB/T 47015-2015《承压设备焊接工艺评定》。

5 交货

交货地址：陕西省西安市西安交通大学创新港校区

交付清单：

1）设备包装完好、成套，提供完整的随机配件、产品检验合格证；

2）提交完整的结构图纸、设备检测报告。